附件1：

智能化运动损伤风险筛查系统

项目需求参数编制说明

一、项目基本情况及采购方式：

项目名称：智能化运动损伤风险筛查系统

采购内容：

1）硬件：

| 硬件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 心电监测设备 | 不少于5个 | 用于采集心电信号 |
| 物联网数据信息传输设备 | 1个 | 用于传输心电信号 |
| 电视显示器 | 1个 | 用于显示后台分析管理软件结果 |
| 服务器主机（台式电脑） | 1个 | 用于部署后台分析管理软件 |
| 平板（采集端） | 1个 | 用于安装移动端数据采集APP |

- 软件：

| 软件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 移动端数据采集APP | 1个 | 用于采集心电信号及其它运动损伤数据的手动录入 |
| 后台分析管理软件（PC端） | 1个 | 用于心电数据及其它运动损伤录入数据的统计和分析 |

本项目预算金额35万元

二、商务要求

★（一）采购项目概况及预算安排情况：

采购项目总预算约35万元，该系统可以实现5人以上的团队心电数据采集与分析，同时可录入人员一般信息、运动损伤信息、体适能检测信息、疲劳情况信息、心理状况信息等，技术人员对上述数据汇总分析并进行信息反馈，最终实现运动损伤风险筛查以及数据智能化管理。

★（二）采购标的数量、交付或者实施的时间和地点：

采购标的数量：一套智能化运动损伤风险筛查系统（含硬件和配套软件）；

交货时间：合同签订后3个月内完成；

交货地点：甲方指定地点。

★（三）采购标的的包装运输、专用工具、备品备件、质量保证、售后服务、付款条件、报价要求等：

1.质量保证期：自甲方验收合格之日起36个月。

2.保修期：自甲方验收合格之日起60个月。

3.投标人对所提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

4.投标人须在“三包”范围内免费提供该货物的技术培训和技术支持。

5.总预算约35万元，投标报价不得超过每个单价及总价。

★（四）专利权和保密要求

投标人应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标人不得向第三方泄露招标人提供的技术文件等资料。本项目为研发项目，需中标公司与甲方签订保密协议，严格按照甲方的保密要求，专利申请权归招标方所有。

三、技术要求及交付时限

★（一）采购标的实现的功能或者目标；

目标：系统可以实现5人以上的团队心电数据采集与分析，综合录入该系统的其它运动损伤信息，后期技术人员对数据进行汇总分析并进行信息反馈，最终实现个体和群体的风险筛查以及运动损伤数据智能化管理。

★（二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

软件及硬件方面需要符合国家或行业的相关标准。

★（三）采购标的满足的质量、安全、卫生、技术规格、物理特性等要求；

1、硬件系统性能指标

| 硬件 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 心电 监测 设备 | ①采集原理：生物电信号采集 |
|  | ②导联模式：等同于肢体单导联 |
|  | ③★数据传输方式：无线传输 |
|  | ④需配一次性粘贴：用于心电贴与人体皮肤贴合，以便于心电贴正确获取人体生理心电信号，安全卫生 |
|  | ⑤★测量位置：胸部采集 |
|  | ⑥数据存储方式：支持本地存储 |
|  | ⑦重量≤25g |
|  | ⑧供电形式：内置可充电电池供电 |
|  | ⑨工作时间：≥12小时 |
|  | ⑩充电时间：≤2小时 |
|  | 测试报告具备：心功能评价、心律失常智能分析以及人工分析 |
|  | ★具备二类医疗器械注册证 |
| 物联网数据信息传输设备 | ①★数据传输方式：无线传输 |
|  | ②数据传输距离：≥10米 |
|  | ③供电形式：内置可充电电池供电 |
|  | ④★连接生理信号采集设备数量：≥5个 |
|  | ⑤工作时间：≥8小时 |
|  | ⑥充电时间：≤8小时 |
|  | ⑦其他：具备语言播报提醒功能 |
| 电视显示器 | ①★运行内存：不小于4G |
|  | ②CPU核心数：4核 |
|  | ③存储内存：不小于64G |
|  | ④端口参数：HDMI2.0接口数量不少于3个，HDMI3.0接口数量不少于1个，Usb3.0数量不少于1个并且支持数字RF接口、支持模拟RF接口 |
|  | ⑤连接方式：无限、有线 |
|  | ⑥WIFI频段：2.4G&5G |
|  | ⑦★显示屏幕：不小于65英寸，最好单屏显示 |
| 服务器主机 （台式电脑） | ①★内存容量不小于16G，固态硬盘不小于128G |
|  | ②CPU性能不低于i5-9500 |
|  | ③支持win7（32/64位）、win10（32/64位）、XP（32位） |
| 平板 | ①网络连接：wifi版本 |
|  | ②连接方式：Wi-fi;蓝牙 |
|  | ③续航时间：不小于10个小时 |

2软件技术指标：

“智能化运动损伤风险筛查系统软件”包括移动端数据采集APP和后台分析管理软件（PC端）。整个软件平台部署在局域网服务器下，不能连接互联网，保证服务器系统有足够的安全性，主要包括运动损伤管理、系统管理、数据采集、统计分析、系统监控、数据对接，具体功能和性能要求如下：

| 软件 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 移动端数据采集APP | ★可控制心电监测设备进行采集和数据传输； |
|  | 可通过平板手动录入人员一般信息、运动损伤信息、体适能检测信息、功能动作评估信息、疲劳情况信息、心理状况信息以及人员心电采集分析；测试报告数据、手动录入信息等可以同步到服务器，实现进一步的数据展示和统计分析； |
|  | ★人员心电采集监测系统需支持5人以上的团队测试，同时测试报告具备心功能评价及心律失常自动分析和人工分析以及心电图实时查看、心电图回放、心率实时显示、心率趋势图显示； |
|  | 移动端数据采集要求输入用户名、密码后登录； |
|  | 首次登录引导用户进行密码修改；登录成功，用户根据页面展示内容填写运动训练及适应情况、运动损伤风险、体质体能、生理心理及疲劳监测情况等内容，确保用户上传数据的真实性； |
|  | 整体界面要求设计友好、操作简单、易学易用。 |
| 后台分析管理软件 | 实现人员一般信息、心电数据、运动损伤信息、体适能检测信息、功能动作评估信息、疲劳情况信息、心理状况信息、测试报告统的统计与分析，测试报告可以导出测试人员心电图，同时用户可以使用检索、查看、统计、打印、导出测试报告Excel功能； |
|  | 系统管理：实现组织机构管理、用户管理（用户在使用密码进行采集数据，保证信息安全）、用户角色管理、系统菜单管理； |
|  | 统计分析：图表展示：提供多种图形化的展示方式，根据遇到弄训练及适应情况、运动损伤情况、体质体能、疲劳监测情况等内容进行图形化展示； |
|  | 统计报表：根据要求生成相应统计报表，根据军事训练及适应情况、新发伤情况、体质体能、生理心理及疲劳监测情况的相应报表，自动生成报表信息，能够导出Excel； |
|  | 提供可视化数据分析展示，通过对采集数据、已有系统的数据对接，以及后期动态数据的实时获取，对数据汇总、数据清理、数据挖掘、大数据分析，生成数据可视化展示，为运动损伤防控提供决策分析。 |
| 软件系统开发与部署要求 | 充分运用智能分析、业务系统集成、物联网、互联网等先进技术，遵循开发规范：符合J2EE开发规范 |
|  | ★开发框架：SpringBoot2.x、Vue&ElementUI、uni-app、Hibernate&Jpa、mybatis、Spring Security、JWT等框架，采用前后端分离框架； |
|  | ★移动端：采用混合模式开发，轻量级； |
|  | 服务端：实现各业务模块可集成&单独部署、用户权限管理可集成&拆分、分布式、需要支持集成大数据开发等能力，开发平台简约化、标准化、规范化、自动化、组件化。 |

★（四）采购标的满足的服务标准、期限、效率等要求；

中标方应在合同签订后90日内完成项目的研发及硬件安装工作，并交付采购招标方。

★（五）采购标的的验收标准、方法；

产品应由中标方专人现场交送，采购方派专人按照标书要求的各个参数规格和数量进行检查核对。过程执行国家或行业相关验收标准，同时满足我单位的各项验收要求及流程。

★（六）采购标的的其他技术、服务等要求。

按照采购方要求。

四、交付时限

合同签订后90日内。