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	[bookmark: _Toc8237]参数性质      
	序号
	具体技术参数（服务）要求

	[bookmark: _Toc20189]
	主机
	

	○
	1
	体积及重量：长30-50cm区间、宽20-50cm区间、高20-60cm区间，重量10-20kg区间。

	○
	2.
	显示屏：彩色触摸液晶显示屏≥8英寸

	▲
	3.
	检测方法：电位测定法、电流测定法

	※
	4.
	检测参数

	
	4.1
	实际测量参数：pH、PO2、PCO2，Na+、K+、Ca2+、Cl-、Glu、Lac、FO2Hb、FCOHb、FHHb、FMetHb、ctBil、ctHb等

	
	4.2
	计算参数：p50，RI，Ag、Ca+（7.4）等计算参数≥24项

	○
	5
	样本类型：动脉血、静脉血、毛细血管血等

	▲
	6
	检测速度(显示结果)：测试速度≤90秒

	▲
	7
	采血量≤0.1ml

	○
	8
	测试卡上机有效期：不低于28天。

	○
	9
	血乳酸测量显示范围:0-30mmol

	○
	10
	数据存储及上传: 可存储患者检测结果≥1000个，定标日志≥1000个。

	▲
	11
	质控：符合三甲医院对POCT的质控要求，开展内部24小时不间断质控和外部质控（每年按要求定期参加卫生部室间质评）质控方式。

	
	11.1
	内部质控：内置全自动不间断质控系统和至少3个水平质控（注册证需清晰显示质控品字样），并且每日自动进行3次室内质控，形成每天完整不间断的质控记录数据，要求室内质控不消耗测试数，内部质控覆盖每一个血气报告数据（需报出质控包/质控卡的详细数据）。

	
	11.2
	外部质控：即为卫生部室间质评，需每年按卫生部要求准时参加。

	○
	12
	定标：自动2点定标，可自行设定定标时间间隔和频率。

	○
	13
	免保养电极，无需更换

	○
	14
	测试卡供应满足多样化需求（结合实际患者需要提供不同人份试剂卡，价格一致）
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